附件3

**危重新生儿救治中心设施、设备、人员**

**配置要求**

| 序号 | 项目 | 危重新生儿救治中心服务能力层级 |
| --- | --- | --- |
| 县（市、区）级 | 市（地、州）级 | 省（区、市）级 |
| **一** | **设施** |
| 1 | 病房形式 | 新生儿病区 | 新生儿病区或科 | 新生儿科 |
| 2 | 床位数 | 抢救床≥2张,总床位≥10张 | 抢救床≥6张,总床位≥30张 | 抢救床≥20张,总床位≥50张 |
| 3 | 空调设施 | 恒温26±2℃ | 恒温26±2℃ | 恒温26±2℃ |
| 4 | 万用电源插座 | 每床≥6组 | 每抢救床≥10组,其他每床≥3组 | 每抢救床≥10组,其他每床≥3组 |
| 5 | 非接触式洗手池 | 每病室≥1个  | 每病室≥1个 | 每病室≥1个 |
| 6 | 中心供氧终端数 | 每抢救床≥2，其他每床≥1 | 每抢救床≥2，其他每床≥1 | 每抢救床≥2，其他每床≥1 |
| 7 | 中心空气终端数 | ≥床位数 | ≥床位数 | ≥床位数 |
| 8 | 中心吸引终端数 | ≥床位数 | ≥床位数 | ≥床位数 |
| 9 | X线屏蔽设施 | 每病区≥1组 | 每病区≥1组 | 每病区≥1组 |
| 10 | 静脉营养配制超净台 | 每病区≥1台/院内配置 | 每病区≥1台/院内配置 | 每病区≥1台/院内配置 |
| 11 | 独立设置器械处置室 | 必须 | ≥10 m2 | ≥10 m2 |
| 12 | 独立设置设备存储室 | ≥6 m2 | ≥6 m2 | ≥10 m2 |
| 13 | 独立设置洗婴室 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 14 | 独立设置配奶室 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 15 | 独立设置恢复期病室 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 16 | 独立设置护理站 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 17 | 独立设置治疗室 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 18 | 独立设置医生办公室 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 19 | 独立设置家长接待室 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 20 | 探视通道/设施 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 21 | 监控设施病区全覆盖 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 22 | 男女独立设置更衣室 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 23 | 物、人、污通道分设 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 24 | 独立设置隔离室 | 期望 | 必须 | 必须 |
| 25 | 独立设置药品库房 | 期望 | ≥10 m2 | ≥10 m2 |
| 26 | 独立设置总务库房 | 期望 | ≥10 m2 | ≥10 m2 |
| 27 | 独立设置主任办公室 | 期望 | 必须 | 必须 |
| 28 | 独立设置医生值班室 | 期望 | 必须 | 必须 |
| 29 | 独立设置护士值班室 | 期望 | 必须 | 必须 |
| 30 | 独立设置医护盥洗室 | 期望 | 必须 | 必须 |
| 31 | 独立设置卫生工作间 | 期望 | 必须 | 必须 |
| 32 | 独立设置弃物处置室 | 期望 | 必须 | 必须 |
| **二** | **设备** |
| 1 | 婴儿保暖箱 | ≥床位数60%。 | ≥床位数60%。 | ≥床位数60%，其中双层壁暖箱数≥总暖箱数的20%。 |
| 2 | 电子称、身长测量仪 | ≥1套 | 每病区≥1套 | 每病区≥1套 |
| 3 | 新生儿辐射抢救台 | 每病室≥2台，洗婴室≥1台 | 每病室≥2台，洗婴室≥1台 | 每病室≥2台，洗婴室≥1台 |
| 4 | 负压吸引器 | 每抢救床≥1 | 每抢救床≥1 | 每抢救床≥1 |
| 5 | 喉镜(舌片齐) | ≥2套 | 每抢救台≥1套 | 每抢救台≥1套 |
| 6 | 复苏气囊 | ≥2只 | 每抢救床≥1只 | 每抢救床≥1只 |
| 7 | 蓝光治疗仪 | ≥床位数1/4 | ≥床位数1/4 | ≥床位数1/4 |
| 8 | 微量血糖仪 | 每病室≥1台 | 每病室≥1台 | 每病室≥1台 |
| 9 | 经皮黄疸测定仪 | ≥1台 | 每病室≥1台 | 每病室≥1台 |
| 10 | 氧浓度检测仪 | ≥1台 | 每病区≥1台 | 每病区≥1台 |
| 11 | 微量输液泵和注射泵 | ≥床位数 | 每抢救床≥4台，其他每床≥1台 | 每抢救床≥4台，其他每床≥1台 |
| 12 | 多功能监护仪 | ≥床位数2/3 | ≥床位数2/3 | ≥床位数2/3 |
| 13 | 血气分析仪 | ≥1台 | 每病区≥1台 | 每病区≥1台 |
| 14 | 空氧混合器 | ≥床位数1/5 | ≥床位数1/4 | ≥床位数1/2 |
| 15 | T-组合复苏器 | 每病室≥1台 | 每病室≥1台 | 每病室≥1台  |
| 16 | 床边X线机 | 实现床边随时检测 | 实现床边随时检测 | 实现床边随时检测 |
| 17 | 耳声发射仪+自动脑干诱发电位仪 | 实现床边日常检测 | 实现床边日常检测 | 实现床边日常检测 |
| 18 | 新生儿眼底照相仪 | 可用眼底镜替代 | 实现床边日常检测 | 实现床边日常检测 |
| 19 | 床旁心电图机 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 20 | 超声诊断仪 | 实现床边随时检测 | ≥1台 | ≥1台 |
| 21 | CPAP无创呼吸机 | 每抢救床≥1/2台 | 每抢救床≥1/2台 | 每抢救床≥1/2台 |
| 22 | 机械呼吸机 | ≥1台 | 每抢救床≥2/3台 | 每抢救床≥2/3台，其中高频震荡占≥30% |
| 23 | 转运温箱 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 |
| 24 | 转运车 | ≥1辆/急救站协定 | ≥1辆/急救站协定 | ≥1辆/急救站协定 |
| 25 | 除颤仪 | 不要求 | ≥1台 | ≥1台 |
| 26 | 一氧化氮吸入治疗仪 | 不要求 | 不要求 | ≥1台 |
| 27 | 脑功能监护仪 | 不要求 | 不要求 | ≥1台 |
| 28 | 亚低温治疗仪 | 不要求 | 不要求 | ≥1台 |
| 29 | 母乳收集和储存设备 | ≥1套 | ≥1套 | ≥1套 |
| **三** | **人员** |
| 1 | 医生床位比 | ≥0.2 | 抢救床≥0.5，其他床位≥0.2 | 抢救床≥0.5，其他床位≥0.2 |
| 2 | 护士床位比 | ≥0.6 | 抢救床≥1.5，其他床位≥0.5 | 抢救床≥1.5，其他床位≥0.5 |
| 3 | 硕、博士医生构成比 | 不要求 | ≥10% | ≥30% |
| 4 | 科主任资历 | 中级以上 | 副高级及以上 | 正高级，硕士生导师 |
| 5 | 骨干技术职称 | 中级及以上≥1人 | 副高级及以上≥2人 | 副高级及以上≥4人 |
| 6 | 护士长技术职称 | 护师及以上 | 中级及以上 | 副高级及以上 |